江汉大学PCR仪和四通道数字示波器等设备采购项目技术需求

第一包

| 序号 | 货物名称 | 主要技术指标 | 附件或配件需求 | 售后服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCR仪 | 1.样品基座：0.2ml，96孔； 2.最大模块变温速率3.0℃/Sec，变温速率可调节； 3.最大样本变温速率2.2℃/Sec； 4.温度范围: 0-100.0℃； 5.温度均一性：＜0.5℃； 6.温度准确性：±0.25℃（35-99.9℃）； 7.PCR体积范围：10—100 uL； 8.5英寸彩色TFT触摸式显示屏，直观的导航按钮设置； 9.程序存储：机载存储2000MB（存储超过1000个程序文件），具有USB插口，用于转移程序，存储不限数量的程序； 10.具备无线网络连接，客户可免费下载Instrument Connect手机app到iphone或android设备，在手机端或电脑端随时随地远程查看仪器状态或控制仪器； 11.联机操控：无需购买软件，允许多台机器在同一局域网内相互连接，并设置由其中一台来操控； 12.内置热学模拟模式，可以模拟Applied Biosystems 2720，Bio-Rad T100，Bio-Rad MyCycler, Takara Dice, BIOER XP等市面上主流PCR仪的热学性能，方便实验的平稳过渡； 13.内置多种PCR程序模板，可直接调用，包括基础PCR、热启动PCR、测序PCR、优化PCR、 RT-PCR、高保真PCR、高特异PCR和Long PCR等； 14.内置AutoDelta选项，具有Touchdown PCR功能； 15.其他功能：具备多重权限账户管理模式、程序覆盖保护功能、实验中编辑或暂停程序、一键设置孵育、自动断电重启、自动休眠、热盖可以关闭或调整温度、仪器自检功能、查看运行日志并导出或打印等； 16.电源：100-240 V， 50-60 Hz, 最大 500W 17.工作条件： 环境温度15～30 ℃，相对湿度15%～80% 18.设备原厂的厂家授权文件、技术文件和使用说明书等文件。 | 无 | 质保1年，终身免费维护 |
| 2 | 移液器 | 1.每套包括1ml, 200ul, 100ul, 20ul, 10ul和2.5ul 6支不同量程的单道移液器，重量轻，仅为76-80g ，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）。 2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全。 3.新增伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 4.独有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体。 5.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察。 6.采用Perfect Piston系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀。 7.误差≤0.2% 8.设备原厂的厂家授权文件、技术文件和使用说明书等文件。 | 无 | 质保1年，终身免费维护 |

第二包

| 序号 | 货物名称 | 主要技术指标 | 附件或配件需求 | 售后服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤特性及传输实验仪 | - 信号源：包含音频、脉冲、方波、正弦波等信号，可进行幅度、频率调节 - 光通信光源：LD半导体激光器，工作电流<25mA - 中心波长：1310nm - 光源调制类型：内调制 - 副载波调制方法：调频法（抗干扰强、信号失真小） - 传输光纤：FC-FC光纤跳线3m（单模光纤） - 信号调节采用耐用稳定的旋转编码器 - 工作电源：AC220V±10%，电流<1.5A - 多种信号源，其中音频信号可实现无损传输；信号源参数可调，步进可调 - 需含有多种调制方法进行比较。 - 副载波采用调频法调制，抗干扰强、信号失真小 - 模拟音频信号以及数字信号的传输。 | 1、含实验指导书 | 按国家三包规定 |
| 2 | 四通道数字示波器 | - 50MHz带宽，4路模拟通道 2. 实时采样率：1 GSa/s（单通道），500 MSa/s（双通道），250 MSa/s（三/四通道） 3. 存储深度：标配：12 Mpts（单通道），6 Mpts（双通道），3 Mpts（三/四通道） 4. 波形捕获率：不小于30,000wfms/s，可以从后端触发接口测试出该刷新率 5. 支持硬件实时的波形录制、回放功能，最多录制可达60000帧 6. 低底噪，垂直档位：1mV/div～10V/div 7. 垂直分辨率：最高12bit（高分辨率） 8. 垂直单位支持W、A、V和U，垂直通道标签可编辑 9. 时基精度：≤ ±25 ppm 10. 水平时基：5 ns/div 至50 s/div 11. 时基模式：Y-T、X-Y（可同时观测Y-T波形）、Roll、延迟扫描、慢扫描 12. 多种触发功能 13. 带统计的自动测量功能，测量区域可选屏幕或光标，测量信源可选CH1-CH4或MATH，提供专用测量键 14. 数学运算支持，数字滤波：低通、高通、带通、带阻 15. 支持一键打印，支持PictBridge打印机 16. 支持键盘锁定 17. 支持AUTO键锁定 18. AUTO可自动激活通道，AUTO参数可设 19. 接口：USB Host，USB Device(USBTMC)，LAN(LXI)，AUX(Pass/Fail，Trigout) 20. 显示屏：7英寸高清WVGA（800×480）TFT宽屏，12x8div，多级波形灰度显示 21.设备原厂的技术文件等技术证明文件。 | 1、使用说明书 | 按国家三包规定 |
| 3 | DH2010型真空镀膜机升级 | 1、 配套4升直联旋片真空泵，DRV16型1台，电压220V/0.55(4级)电机，油量1.2L，进出气口KF25型，重量27Kg，极限压力5×10-1Pa；KF16法兰带中心环4套，KF25法兰中心环5套。 2、 220V/500W环形烘烤灯1只。 3、 转动挡板专用油封，8-22-8型2只。 4、 ZJ-52T电阻规管： - 测量范围：1×10E5~0.1Pa； - 灯丝材料：钨丝； - 灯丝冷阻：86.5±1.7Ω(23±3℃)； - 灯丝温度：40~300℃； - 零散性：不超过±25%（3×103~1×10-1Pa）； - 真空连接形式及烘烤温度：Φ15.5±0.1金属型，80℃； 5、负责安装和调试 6、必须和原设备配套 |  | 按国家三包规定 |
| 4 | ZKY-FH-2型智能夫兰克-赫兹实验仪升级 | - 控制主板升级成网络型，可以与电脑联机操作； - 配套计算机软件，免费升级； 2、负责安装和调试 3、必须和原设备配套 |  | 按国家三包规定 |
| 5 | 光学平台测微目镜组件（含支架） | 1、测量范围3mm，分度值0.05mm，放大率20倍； 2、目镜部分可调，内置分划板,移动距离＞5mm 3、支架光杆直径φ10mm，长度70mm； 4、必须和GSZ-2B型平台26项实验可配合使用 |  | 按国家三包规定 |
| 6 | 旋转型接触角仪 | 1. 分辨率：0.01°； 2. 测试精度：0.1°； 3. 接触角测试范围：0°-180°； 4. 平台参数： a) 样品台水平X移动：手动行程100mm； b) 样品台水平Y移动：手动行程 80mm； c) 样品台上下Z移动：10mm 精度：0.01mm； d) 手动旋转角度：0°- 360°，精度0.01°，可顺时针旋转、逆时针旋转； e) 可调式水平样品平台大小：80mm*80mm； 5. 进样控制参数： - 全自动进样装置，包含一套高精度滚珠丝杆推进控制系统，进样精度高达0.1uL，单次加样量可控（0.1uL-100uL）、连续加样进样速度可控（0.1-100uL/min）； b) 微量进样器：100uL,精度0.1uL； c) 配置针头锁定结构； d) 进样器上下Z移动：手动进样行程90mm，精度0.01mm； 6. 水平调节： a) 水平脚调节整体平衡； b) 平台水平微量调节：调节范围10mm，精度0.1mm； 7. 光源：可调亮度单色冷光LED光源； 8. 镜头：工业连续放大镜头0.7-4.5X； 9. 相机： a) 相机整体前后X移动：手动行程80mm，精度0.1mm； b) 工业级彩色USB2.0摄像机或选择同类型1394接口相机； c) 高清晰标准BMP图片格式保存，无图像编写或AVI视屏格式输出； d) 最高清晰图片分辨率：2048*1536（标准BMP格式）； e) 图片采集速度：15帧-40帧/秒； f) 具有录像功能； 10. 测试固体表面能功能： a) 一液法、Owens二液计算法计算表面自由能； b) 测量范围：0.01mN/m-2000mN/m； c) 精度：0.01mN/m； 11. 测试表面张力功能： a) 测量原理：悬滴法，可观察液滴形状尺寸，真实液滴轮廓分析法，自动滴样，自动分析表面张力以及液滴各种几何尺寸； b) 测量范围：0.01mN/m-2000mN/m； c) 精度：0.01mN/m； 12. 接触角分析系统： a) 可测试静态接触角，动态接触角； b) 自动寻找气固液三相结合点； c) 提供量高法、单圆拟合法、双圆拟合法、真实液滴轮廓法等方法，自动计算左右两边接触角、平均接触角，无需人工操作； d) 提供平面样品、粗糙平面样品、凹面样品、凸面样品多种平面模型计算方式； e) 提供多种测试采集模式。 f) 数据库数据管理方式，可任意导出图片和数据。 g) 提供图像处理功能； h) 接触角高精密校准功能。 i) 接触角数据取得方式：全自动测值和人工修改相结合。一键式“测试”按钮，软件连续自动拍照-寻找三相敏感点-计算左右接触角值-显示计算结果。 13.仪器整体结构中包含七维运动调整模式。 14.设备原厂的技术文件等技术证明文件。 | 1、使用说明书 | 按国家三包规定 |
| 7 | 光耦合型多头光纤激光器 | 1、450mm长寿命激光管，波长6500nm，工作电流10mA（7-11mA） 2、激光管输出功率≥5mW,分头输出功率>0.3mW; 3、加强型7束光纤，每束光纤长4米； 4、工作电压220V，50Hz； 5、必须与迈克尔逊实验仪配套使用。 | - 使用说明书 - 含光纤 |  |